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ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА  ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА,  ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

           1. Предмет на процедурата – -  „Доставка на  болнични легла за нуждите на „МБАЛ – Бургас” АД”
           2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл. 101а от ЗОП.

          3. Място и  срок за изпълнение на поръчката:

- Болнични отделения на  „МБАЛ – Бургас” АД, гр. Бургас;

-  Срок за изпълнение на поръчката – 12 месеца.
           4. Техническа спецификация: 
4.1.  Mеханично болнично легло – четири секционно със следните технически характеристики:
Секцията за гърба и краката могат да бъдат регулирана механично; 

Размери: Дължина: 2140 мм; Ширина: 980 мм.;Височина: 480 мм.

С пластмасови табли за лежащата част и пластмасови странични табли;

Сгъваеми странични прегради от две части. Преградите са изработени по безшевна технология, от висококачествени материали, които разполагат със система с двойно подсигуряване на заключването, непозволяващо на преградата да бъде отворена от пациента или по случайност.

Матрачната платформа е ергономично оформена с повдигната периферия, което да намалява риска пациента да изпадне от леглото и да не позволява подгъване на матрака при натоварване в краищата на матрачната платформа.

Таблите при главата и краката са изработени от ABS по безшевна технология и могат да се свалят, да се мият и да се дезинфекцират. Височината на таблата при главата е фиксирана с цел избягване на колизии с болнично оборудване. Таблите  разполагат с механизми за заключване, срещу случйно издърпване, когато се използват като дръжки за бутане на леглото. 

С възможност за поставяне на 2 стойки за инфузионна система;

Разполага с 1 стойка за инфузионна система;

Разполага с 4 колела с възможност за въртене на 360 °, 2 от колелата са снабдени със спирачки

Леглото е с товароносимост – не по – малко от 210 кг.;

Специфичните функции на леглото могат да се ползват при натоварване от 150 кг.;

Всички метални части са покрити с електростатична боя;

Има функции за нагласяне на позиции: глава, крака, Тренделенбург;

4.2.Реанимационно четиримоторно легло със следните технически характеристики:  

Външни размери: 2150x1100х440-800h mm

Размери на платформата : 1950 х 900 mm

4 секции: гръб, седалище, бедра и подбедрици;

База, изработена от стомана, прахово боядисана;

Матрачната платформа се повдига от система от две телескопични колони с електромеханично задвижване, които позволяват лесен достъп за ефективно почистване, дезинфекция без проникването на течност между отделните им сегменти и достъп за преглед с C-рамо;

Леглата разполагат със следните движения:

Височинно регулиране – чрез електромотор

Тренделенбург/обратен-Тренделенбург  – чрез електромотор

Регулиране на ъгъла на секция гръб и секция бедра – чрез електромотор;

Намаляване компресията в седалищната област на пациента при въвеждане в седнало положение и  минимизиране риска от декубитални рани, чрез едновременно отдалечаване на секция гръб и секция бедра  от секция седалище, като едновременно с това долният им край да се повдига нагоре. 

Механизъм за бързо механично привеждане в позиция за CPR - чрез лесно достъпни ръкохватки от двете страни на матрачната платформа.

Притежават централен панел за управление, недостъпен за пациента, разположен при таблата откъм краката, който при нужда може да се прибира под матрачната платформа.

Бутон за временно активиране на останалите бутони и бутон за прекъсване на започнато движение.

Бутон за заключване на избрани движения на леглото;

Леглата са оборудвани със свързано с кабел дистанционно управление за пациента с бутони контролиращи следните функци: Регулиране на височината, Регулиране на ъгъла на секция гръб, Регулиране на ъгъла на секция бедра, едновременно регулиране на ъгъла на секции гръб и бедра.

Сгъваеми странични прегради от две части. Преградите са изработени по безшевна технология, от висококачествени материали, които разполагат със система с двойно подсигуряване на заключването, непозволяващо на преградата да бъде отворена от пациента или по случайност.

Матрачната платформа е ергономично оформена с повдигната периферия, което да намалява риска пациента да изпадне от леглото и да не позволява подгъване на матрака при натоварване в краищата на матрачната платформа.

Таблите при главата и краката са изработени от ABS по безшевна технология и могат да се свалят, да се мият и да се дезинфекцират. Височината на таблата при главата е фиксирана с цел избягване на колизии с болнично оборудване. Таблите  разполагат с механизми за заключване, срещу случйно издърпване, когато се използват като дръжки за бутане на леглото. 

Имат 4 колела със система за централно заключване с режими: заключване на всички колела, свободно движение на всички колела, заключване на едно от колелата с цел движение само напред, докато останалите се движат свободно. Системата за спирачките се управлява от педали разположени на двете колела откъм краката на пациента.

Притежават акумулаторна батерия с индикатор за състоянието, за използване на функциите на леглото при спиране на мрежовото захранване и при преместване.  

Прозрачна поставка за името на пациента.

Възможност за закачане на аксесоари от двете страни на леглото. 

Ролкови буфери в четирите ъгъла в цвят жълт или син;

Фиксатори за колани за стабилно фиксиране на пациента при нужда

Максималното безопасно натоварване до - 300 кг. 
           5. Начин на образуване на предлаганата цена, включително и заплащане ––  с офертата си всеки от поканените участници следва да представи  единична  цена за доставка на всяко едно от леглата по техническа спецификация без вкл. ДДС.

           Плащането се извършва в срок до 60 дни след извършване на доставката.

          Общата стойност на поръчката е в размер до 46 000 лв. без вкл. ДДС, като доставките ще се извършват след получаване на писмена заявка от Възложителя в рамките на срока на действие на договора.
           6. Срок и валидност на предложенията - 60 календарни дни от изтичане на срока за подаване на предложенията. 

            7. Критерии за оценка на предложенията и начина за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението.


Определям тежестта на компонентите на комплексното предложение, както следва:

          Оценяването на внесените предложения ще се извършва на базата на комплексна оценка Ккомпл., определена по следните показатели:

1.  К1 – Цена – изразява се с цифра, представляваща съотношението между предложената най – ниска  цена за доставка на реанимационно легло от кандидат в процедурата към, предложената цена от съответния кандидат, умножена с тегловен коефициент  50т..

К1 =       Цена мин. /най – ниска предложена цена/     х 50

        Цена предл. /цена, предложена от съответния кандидат/
2.  К2 – Цена – изразява се с цифра, представляваща съотношението между предложената най – ниска  цена за доставка на болнично легло от кандидат в процедурата към, предложената цена от съответния кандидат, умножена с тегловен коефициент  40т..

К2 =       Цена мин. /най – ниска предложена цена/     х 40

        Цена предл. /цена, предложена от съответния кандидат/
3. К3 – Срок за изпълнение на поръчката - изразява се с цифра, представляваща съотношението между предложеният най – кратък срок  от кандидат в процедурата към предложеният от съответния кандидат срок, умножен с тегловен коефициент  10т..
К3 =       Мин срок. /най – краткия предложен срок/     х 10

        Срок на  предл. /срок, предложен от съответния кандидат/

Ккомпл.= К1 +  К2  +  К3  
       Максималният брой точки, който може да бъде присъден на участник е 100.

       На първо място се класира участника, чието предложение е получило най висока комплексна оценка.

       8. Подаване на офертите: При изготвяне и подаването  на офертата всеки поканен участник следва да представи оферта, като трябва да се придържа точно към условията на Възложителя. До изтичането на срока за подаването на предложението,  кандидатът в процедурата може да промени, допълни или оттегли вече подадената оферта. Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик, включващ пликове „А” и „Б”, (като върху плика се записва предмета на процедурата, името на участника и адрес за кореспонденция и телефон за връзка) който се подава лично от участника или негов представител в деловодството на “МБАЛ – Бургас” АД до 15.00 часа на 17.06.2015г., като офертите следва да съдържат: 
ПЛИК “А” - запечатан непрозрачен плик:
· ЕИК на участника;

· Административни сведения – Образец № 1;

· Декларация за неналичие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП, съгласно Образец №2;

· Копие на свидетелство за съдимост на представляващия участника, заверено с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и мокър печат; 

· Декларация за приемане на условията по проекта на договор – Образец № 3;

· ISO 9001 или ISO 13485 на производителя;
·  Декларации за съответствие за предложените изделия;

· Каталог – оригинал от производителя, придружен с превод на български език;
· Техническо предложение, включващо срок на доставка по съответната заявка и срок на гаранционно обслужване – Образец №4; 

· Сравнителна таблица, включваща   изискванията посочени в спецификацията по чл.4 и техническите характеристики на предлаганите легла.

ПЛИК “Б” - запечатан непрозрачен плик с надпис “Ценово предложение”:
•
Финансово предложение в процедурата, включващо  единична  цена за доставка на леглата по техническа спецификация без вкл. ДДС – Образец № 5.

      10. Провеждане на процедурата:                      

         Офертите ще се разгледат на 18.06.2015г. от 11:00 ч. от комисия назначена от  Изп. директор на “МБАЛ – Бургас” АД. Комисията следва да организира получаването, разглеждането и оценката на офертите. 

         До оценка на представените ценови предложения се допускат само тези оферти, с които се предлагат съответстващи на техническата спецификация болнични легла.

        Комисията следва да  приключи своята работа в рамките на срока на валидност на офертите. Изготвеният протокол се  предава на възложителя за утвърждаване.

            Участниците в процедурата ще бъдат уведомени за реда на класиране на предложенията чрез изпращане на препис на протокола на комисията на посочените от тях електронни адреси, както и чрез публикуване на съобщение в сайта на Възложителя, на адрес: 

http://www.mbalburgas.com/bg/news/index/58/

                                                   ИЗП. ДИРЕКТОР НА                                                   

      ип                                       “МБАЛ – БУРГАС” АД:

                                                                        /д-р Г. Матев/

